激光扫描检眼镜仪器项目

邀

请

文

件

中国·河南·南阳

南 阳 南 石 医 院 编 制

2020年11月

目录

第一部分：所需资质	3

第二部分：技术参数	4

、

第一部分：所需内容

一、资质：

- 产品的合法代理商授权和《医疗器械注册证》；

- 企业法人委托书，法定代表人或其委托代表人身份证复印件，经营公司资质（包含企业营业执照、经营许可证、备案凭证等）；

- 生产厂家资质（包含企业营业执照、经营许可证、生产许可证、备案凭证等）；

- 反商业贿赂承诺书；

- 产品介绍及相关资料；

- 近期签订同类产品合同两份；

- 一般纳税人证明；

- 该设备的三甲医院部分名单

- 若为进口产品必须附有《医疗器械注册证书》、报关单等资料。（以上证件复印件加盖企业原印章）。

- 提供的产品是符合国家标准、行业标准和注册产品标准的合格品，附有合格证。

- 设备详细的配置清单，技术参数及技术偏离表。

- 以上资料一式三份（请做目录），用拉杆夹封住即可，不需密封，资料不得显示终端用户，报价单需要单独密封装订。

二、设备参数及需求：

请把贵公司符合本次要求的激光扫描检眼镜仪器进行报价，具体参数要求如下：

| 序号 | 技术参数 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商品名称 | 欧堡Daytona超广角激光扫描检眼镜 |
| 2 | 型号 | P200T |
| 3 | 成像光源 | 激光成像 |
| 4 | 激光波长 | 532nm绿激光，635nm红激光 |
| 5 | 成像原理 | 采用椭圆镜面共轭双焦点技术，随着激光头精确而稳定地围绕共轭焦点旋转，视网膜仿佛被一个置于眼内的激光头所扫描，因此能够保证在小瞳下一次性扫描到80%视网膜面积，超过涡静脉 |
| 6 | 成像范围 | 单次正位扫描范围200°，通过眼位引导扫描范围可达到220°- 240° |
| 7 | 成像要求 | 免散瞳，瞳孔最小直径要求≥2mm |
| 8 | 成像时间 | 图像获取时间小于0.4秒 |
| 9 | 成像模式 | 超广角视网膜像（无赤光）：通过532nm绿激光扫描获取视网膜层面的影像 |
|  |  | 超广角脉络膜像：通过635nm红激光扫描获取脉络膜层面影像 |
|  |  | 超广角彩照：通过532nm绿激光和635nm红激光同时扫描，并通过影像处理系统处理，即可获取超广角视网膜影像、超广角脉络膜影像复合的超广角彩照 |
|  |  | 超广角自发荧光：通过532nm绿激光激发眼底脂褐质发出荧光获取超广角自发荧光成像，可以显示色素上皮脂褐质细胞的代谢情况 |
|  |  | 视盘立体图：具有立体成像拍摄模式，可用于观察视盘情况 |
| 10 | 图像分辨率 | 高达3900*3072像素，分辨率为14μm |
| 11 | 操作模式 | 触摸屏操作 |
| 12 | 拍摄模式 | 自动拍摄、手动拍摄两种拍摄模式 |
| 13 | 软件功能 | 强大的全新超广角阅片平台:Optos Advance |
|  |  | 基础阅片功能：包括图片亮度、对比度、Gamma、图像增益等参数调整；图像放大、自由排列多图查看等 |
|  |  | 独创Proview技术：还原真实的3D眼底，全球唯一可以纠正超广角图像天然的周边变形问题的成像技术 |
|  |  | 联动分析：双眼对称区域的联动分析、比较 |
|  |  | 随访分析：同一部位、不同时期(≥5次)的影像对比 |
|  |  | ETDRS 7视野模拟功能：支持ETDRS 7视野图像模拟功能 。 |
|  |  | 3D演示：自动模拟医生检查眼底影像的全过程，可模拟屈光不正、白内障等状态进行演示 |
|  |  | 测量和注释功能：支持长度、面积、杯盘比的精确测量以及标记功能（以mm或μm为单位） |
|  |  | Smart zoom智能缩放功能：多图像叠加，自发荧光、荧光造影和彩照的叠加查看，支持不同影像之间随病程进行对比查看 |
|  |  | Overlay比较叠加功能：图像自动配准,支持不同模式的影像比较叠加 |
|  |  | 全景功能：拍摄2张以上的图片，可以自动拼合，最大可实现97%左右的视网膜范围 |
|  |  | 数据打印、保存和导出：支持单张多模式图像导出或直接从储存位置拷贝原始图像，图像可立即传输和存储，可用于远程医疗合作 |
|  |  | DICOM兼容性：DICOM端口可开放，可连接医院信息系统 |
| 14 | 外观设计 | 外观流畅型曲线设计，综合考虑人体工程学设计以及眼健康快速筛查需求，极大降低对被检者的配合需求度 |
| 15 | 升降台 | 电动升降台，符合人体工学设计，适用于任何身高的患者检查。 |
| 16 | 设备体积 | 宽度：425mm 深度：475mm 高度：800mm |
| 17 | 激光安全等级 | 激光安全等级1，符合EN60825-1和21 CFR1040.10和1040.11。 |
| 18 | 系统电压 | US: 100-120V，50/60Hz, 3A EU/AU: 200-240V，50/60Hz, 1.5 |
| 19 | 消耗功率 | 300VA |

以上所述功能及参数无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为设备市场调研参考所用。

附件：

售后承诺：

1、售后服务保障措施

2、质量保证承诺

3、保修内容与范围

4、故障和维修响应时间

5、质保期限及期限内的服务方案(含维修保养）

6、保修期外的服务方案和定期巡检措施

7、应急维修措施

8、备品备件配备

投标文件递交及联系方式：

投标截止时间：自发布之日起10天

投标地点：南阳南石医院采购部办公室

联系人：曲老师

联系电话：0377-61558280