消毒供应室设备项目

邀

请

文

件

中国·河南·南阳

南 阳 南 石 医 院 编 制

2020年12月

目录

第一部分：所需资质	3

第二部分：技术参数	4

、

第一部分：所需内容

一、资质：

- 产品的合法代理商授权和《医疗器械注册证》；

- 企业法人委托书，法定代表人或其委托代表人身份证复印件，经营公司资质（包含企业营业执照、经营许可证、备案凭证等）；

- 生产厂家资质（包含企业营业执照、经营许可证、生产许可证、备案凭证等）；

- 反商业贿赂承诺书；

- 产品介绍及相关资料；

- 近期签订同类产品合同两份；

- 一般纳税人证明；

- 该设备的三甲医院部分名单

- 若为进口产品必须附有《医疗器械注册证书》、报关单等资料。（以上证件复印件加盖企业原印章）。

- 提供的产品是符合国家标准、行业标准和注册产品标准的合格品，附有合格证。

- 设备详细的配置清单，技术参数及技术偏离表。

- 以上资料一式三份（请做目录），用拉杆夹封住即可，不需密封，资料不得显示终端用户，报价单需要单独密封装订。

二、设备参数及需求：

请把贵公司符合本次要求的脉动真空灭菌器、蒸汽发生器，1 台医用水处理设备，1台过氧化氢低温等离子灭菌器，1台全自动清洗消毒器进行报价，具体参数要求如下：

参数要求：

脉动真空灭菌器、蒸汽发生器2台：

1、方形腔体，腔体符合2014/68/EU 认证，并提供证书，灭菌室容积为1500L,主体构造为腔体外加夹套式设计，矿棉保温层厚度≥60mm; 腔体和夹套都自带安全阀，灭菌器腔体、加热夹套和管路材质均为316L不锈钢。

2、双门互锁，全自动电动水平滑动门，双门都具有防烫、防压等安全保护功能，全程自动化，具备故障声音报警功能和自动故障诊断功能。

3、灭菌程序：≥10个，包括134度灭菌程序、121度灭菌程序、14kg重器械程序、BD试验程序和测漏程序等，灭菌程序的预真空过程脉冲数量≥5次。

4、有独立温度记录仪或打印机进行打印记录，有独立的传感器。

5、门封圈用压缩空气驱动，门封圈保用年份≥2年。

6、采用层架式装载方式，物品或篮框可直接摆放在层架上，便于灵活装载，配齐层架、灭菌篮框及装卸载车。

7、内置式节水系统，一体式检修舱。

自动清洗消毒器1台：

1、具有全自动清洗、消毒、上油、干燥等功能，最大器械处理量≥18个标准无盘(485*260*60mm), 清洗舱的材料是耐酸耐腐蚀的316L 不锈钢。

2、腔体内和清洗架的注水口连接，采用不锈钢活塞式连接，代替传统的弹簧 式连接方式，注水口位于腔体底部，单台机器添加液注入泵数量≥3个，添加液的剂量计算，采用电子式计量方式。

3、烘干温度连续可调，最高烘干温度≥120℃,整机宽度<1米，循环水加热，采用电加热方式。

4、具备LED 动态进程指示灯，便于远距离了解设备运行状态。

5、具备故障报警功能，排风系统有防倒灌装置。

6、符合清洗消毒器EN/ISO 15883 标准，并提供相应证书。

水处理设备1台：

1、多介质过滤器：滤料为石英砂，污染指数 (SDI)≤4；处理量≥12m²/h;阀体为进口全自动控制阀。

2、活性炭过滤器：滤料为椰壳炭；处理量≥12m³/h;  阀体为进口全自动控制阀

3、加阻垢剂装置，药箱规格为100L。

4、膜元件要求：脱盐率≥99%、型号为8040。

5、膜壳材质要求：膜壳8040*1芯，304无缝不锈钢材质。

6、纯水箱为无菌水箱，304不锈钢材质，配备有呼吸器、喷淋球、液位计，补水水位自动控制。

7、主机架及管道连接采用304不锈钢。

8、水泵要求：泵体材质为304不锈钢。

9、软化过滤器：内置滤料为优质进口001*7树脂，处理量为≥6m/h, 配有型号为2472的树脂罐，配套200L 盐箱。

10、水利用率：≥60%,内毒素、细菌去除率：≥99%;纯水电导率：≤15μs/am(25℃)

过氧化氢低温等离子灭菌器1台：

1、灭菌剂浓度：≤60%,灭菌过程中舱体过氧化氢浓度应≥80%。

2、硬式内镜灭菌：可对直径≥0.7mm、长度≤500mm 的硬性管腔灭菌。

3、软式内镜灭菌：  可对直径≥1mm, 长度≤875mm 的软式内窥镜进行灭菌。

4、灭菌程序：包括管腔灭菌程序，软式内镜灭菌程序及表面灭菌程序。

5、灭菌舱容积：≥150L

6、灭菌温度：≤56°,灭菌剂：采用胶囊卡匣式包装。

7、低频等离子发生器：频率范围≤55千赫兹，对其他电子设备无干扰。

8、网络化技术:信息网络互连系统，需开放设备信息化端口。

9、扫描仪器：应配备生物监测扫描设备。

以上所述功能及参数无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为设备市场调研参考所用。

投标文件递交及联系方式：

投标截止时间：自发布之日起10天

投标地点：南阳南石医院采购部办公室

联系人：曲老师

联系电话：0377-61558280

附件：

售后承诺：

1、售后服务保障措施

2、质量保证承诺

3、保修内容与范围

4、故障和维修响应时间

5、质保期限及期限内的服务方案(含维修保养）

6、保修期外的服务方案和定期巡检措施

7、应急维修措施

8、备品备件配备

投标文件递交及联系方式：

投标截止时间：自发布之日起10天

投标地点：南阳南石医院采购部办公室

联系人：曲老师

联系电话：0377-61558280